Измерительно-питающее устройство ИПУ-01

Измерительно-питающее устройство ИПУ-01 объединяет в себе функции двуполярного источника напряжения и тока, универсального цифрового мультиметра, генератора и измерителя сигналов ступенчатой формы. Управление прибором осуществляется с помощью ПК.

Область применения - проведение исследований электрофизических свойств материалов.

Технические характеристики

Диапазон устанавливаемых 
напряжений, В 	от ±10-3 до ±10.

Дискретность установки напряжений, мВ	0.3052.

Точность установки напряжений, %, не более	0,1.

Точность измерения напряжений, %, не более	0,05.

Диапазон выходных токов, А	от ±10-6 до ±0,1.

Число диапазонов измерения тока, шт	4.

Пределы измерения тока для каждого диапазона, 
соответственно, А 	±250*10-6; ±2,75*10-3; ±25,2*10-3; 0,1.

Точность измерения тока для каждого диапазона, %,не более	0,1.

Быстродействие АЦП тока и напряжения, отсчетов/сек, не менее 	10000.

Входной импеданс измерителя напряжения, ГОм, не менее	2,5.

Входной импеданс измерителя тока, мОм, не более	2.

Канал связи с ПК	USB-2.0.

Приборы ИПУ-01 эксплуатируются в ИХТТМ СО РАН. На их основе созданы и успешно эксплуатируются три установки:

- для исследования температурной зависимости проводимости в непрерывном и ступенчатом режимах в диапазоне температур 20-800°С и сопротивлений 10 кОм – 10 мкОм [1];

- для изучения электрохимических свойств электродных материалов методами циклической вольтамметрии и гальваностатического и потенциостатического титрования с возможностью изучения  кинетики переходных процессов;

- для измерения проводимости в контролируемой газовой атмосфере с возможностью исследования релаксации проводимости при скачкообразном изменении парциального давления кислорода.

Прикладное программное обеспечение прибора разработано на основе SCADA системы LabVIEW.